AD7980 MCA 上位机功能介绍

用于核电子学脉冲幅度测量、多道能谱与DAQ状态分析

FinalAdaptive v2.6.2

核心特点：硬件CNV边界 + 16位AD7980 + USB CDC + 多道能谱

支持：4096/8192/16384/65536道、ROI、FWHM、校准、报告

文档生成日期：2026-08-19

# 1 产品定位

该软件是STM32G474 + AD7980采集链的PC端多道分析与实验管理界面。设计重点不是替代示波器，而是把脉冲事件累计、核谱指标、DAQ健康状态、输入端接/校准换算以及测试点报告统一在同一窗口。

系统端到端数据链路

# 2 核心功能

| 功能模块 | 能力 |
| --- | --- |
| 多道能谱 | 4096 / 8192 / 16384 / 65536道；全谱和局部逐道显示；线性/对数Y轴。 |
| 高计数率模式 | 4096道由MCU本地累计；减少USB传输压力。 |
| 原始16位诊断 | 8192/16384/65536道通过B16批量原始码、序号和CRC16传输，由PC累计。 |
| 峰分析 | ROI、背景扣除质心、FWHM、分辨率、均值、净峰面积和统计精度。 |
| 科学游标 | 局部峰吸附/自由道址、计数、ADC电压、道宽、原始码范围、局部FWHM/分辨率。 |
| 输入换算 | High-Z/50Ω发生器显示、源阻抗、JP1端接、前端增益、ADC零点与可编辑线性校准。 |
| DAQ健康监视 | 实测率、Busy、Overrun、队列、USB恢复、tx drop、序号缺口、处理效率。 |
| 测试与报告 | 逐点记录幅度、分辨率、通过率等；自动线性拟合并导出CSV/TXT。 |
| 数据留档 | 原始USB记录、完整能谱CSV/TXT、PNG、测试报告。 |
| 安全设计 | PC端白名单命令；不控制CNV/GPIO；固件映射不兼容时禁用绝对幅度结论。 |

安全设计：PC端只允许白名单命令，不控制CNV/GPIO；固件映射不兼容时软件会停止给出绝对幅度结论。

# 3 界面与交互

v2.6.2界面功能分区示意

顶部完成USB连接、端口自动发现和原始通信记录。

左侧三页分别承担采集控制、输入/阻抗/校准和测试点/报告。

中央谱图提供精确范围、主峰/ROI缩放、全谱复位和滚轮缩放。

15个指标卡支持悬停公式与点击详细说明；长文本可在卡内滚轮查看。

底部状态摘要只显示高价值信息，完整协议可按需开启，避免日志刷屏。

# 4 数据可信度设计

65536道全谱绘制可抽点，但所有统计、游标和导出都基于完整原始直方图。

FWHM只在指标计算时轻度平滑；保存和导出的原始谱不被改写。

通过率与处理效率采用同一MCU uptime同步窗计算，并在计数器清零/回退后重新建立基线。

固件版本、谱满量程、道址和原始码格式不匹配时上位机发出安全警告，避免错误解释绝对幅度。

端接和发生器显示方式明确区分，避免把50Ω同轴线误认为50Ω板端端接。

# 5 当前实测能力示例（2026-08-19）

17点100 kHz线性度测试结果

分辨率随输入幅度变化

17点板端实际输入范围：70.598–452.989 mV。

线性拟合R²=0.999964842；最大跨度归一化非线性0.419%。

17点最大幅度误差0.456%，平均绝对幅度误差约0.181%。

分辨率0.945%（最低幅点）至0.183%（最高幅点），所有测试点均低于1%。

65536道原始码模式下平均实测计数率约99.860 kcps，DAQ处理效率约100%。

# 6 适用场景

核电子学前端、峰保持和ADC链路的实验验证。

SiPM/闪烁体等探测器脉冲幅度与单通道能谱测试。

ADC与前端线性度、分辨率、计数率和吞吐性能测试。

不同输入端接、增益、阈值、频率和校准条件下的对比实验。

需要完整原始数据、图像和测试元数据追溯的长期自用实验平台。